技术参数条款

一、资质要求

1. 投标人须为产品制造商或制造商授权的合法经销商，投标时须提供有效的《营业执照》。

2. 属于消毒产品管理的品目（含氯消毒片、速干手消毒剂、75%酒精、医用抗菌洗手液），投标人须提供：

（1）产品在全国消毒产品网上备案平台可查的有效备案信息截图；

（2）符合《消毒产品卫生安全评价技术要求》（WS 628-2018）的卫生安全评价报告；

（3）生产企业有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》。

3. 属于医疗器械管理的品目（一次性帽子、医用外科口罩、一次性手套、医用棉签、一次性防护垫单），投标人须提供：

（1）产品有效的医疗器械注册证或备案凭证；

（2）生产企业有效的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证；

（3）产品在国家药监局医疗器械数据库可查的有效注册信息截图。

（4）经营企业有效的《医疗器械经营备案凭证》或《医疗器械经营许可证》。

二、技术要求

品目一：护士鞋

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 要求性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | QB/T 1002-2015 | 皮鞋 | 产品标准 |
| 2 | GB 25038-2024 | 鞋类通用安全要求 | 安全标准（已实施） |

2. 技术参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 舒适透气的优质牛皮，质地柔韧，保证牢固耐久。 |
| 2 | 内里 | 采用猪皮内里，耐摩擦，不易掉色，柔软舒适透气。 |
| 3 | 鞋垫 | 天然乳胶外贴猪皮垫面，有良好的吸湿导汗性能，不脚臭。 |
| 4 | 鞋底 | 符合人体工程力学，高弹力气垫鞋底，耐磨双向防滑、高弹、轻便、静音、环保、抗压缓震、不磨脚。 |
| 5 | 成鞋 | 外观简约、秀气，外观质量符合QB/T 1002-2015 5.3的要求，无异味，甲醛含量≤75mg/kg（直接接触皮肤的材料，符合GB 25038-2024要求），无可分解致癌芳香胺染料。 |
| 6 | 胶水 | 采用环保胶水，甲醛及挥发性有机化合物（VOC）释放量符合GB 25038-2024要求，无刺激性气味。 |
| 7 | 尺码 | 女式33码～41码，男式37～46码，并提供半码。供应商需按照采购人提供的实际尺码要求供货。 |

品目二：含氯消毒片（500mg/片）

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 要求性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 36758-2018 | 含氯消毒剂卫生要求 | 产品标准 |
| 2 | WS/T 367-2016 | 医疗机构消毒技术规范 | 应用规范 |
| 3 | WS 628-2018 | 消毒产品卫生安全评价技术要求 | 安全评价 |
| 4 | GB 38598 | 消毒产品标签说明书通用要求 | 标签标识 |
| 5 | GB 15982-2012 | 医院消毒卫生标准 | 卫生标准 |

2. 技术参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品形态 | 片剂，单片重量均匀，外观完整无破损、无潮解 |
| 2 | 有效氯含量 | 单片有效氯含量：500mg±10%（即450mg~550mg） |
| 3 | 有效氯含量标示 | 产品标签须明确标注单片有效氯含量及配制方法 |
| 4 | 溶解时间 | 在常温（20~25℃）水中完全溶解时间≤10分钟 |
| 5 | pH值 | 使用浓度（500mg/L）溶液pH值应在产品标准规定范围内 |
| 6 | 杀灭微生物指标 | 须通过大肠杆菌(8099)、金黄色葡萄球菌(ATCC 6538)、白色念珠菌(ATCC 10231)定量杀菌试验，杀灭对数值≥5.00；对枯草杆菌黑色变种芽孢（ATCC 9372）的杀灭对数值应≥3.00 |
| 7 | 稳定性 | 有效期内在规定的储存条件下，有效氯含量下降率不得超过标示值的10% |
| 8 | 腐蚀性 | 对不锈钢、碳钢、铝、铜等金属的腐蚀性等级须符合GB/T 36758-2018要求 |
| 9 | 包装规格 | 每瓶/袋不少于____片（由采购人根据需求填写），密封防潮包装 |
| 10 | 有效期 | ≥24个月（自生产日期起） |

品目三：速干手消毒剂

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 要求性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB 27950-2020 | 手消毒剂通用要求（强制性） | 产品标准 |
| 2 | WS/T 313-2019 | 医务人员手卫生规范 | 应用规范 |
| 3 | WS 628-2018 | 消毒产品卫生安全评价技术要求 | 安全评价 |
| 4 | GB 15982-2012 | 医院消毒卫生标准 | 卫生标准 |

2. 技术参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 速干手消毒剂（含醇类+护肤成分，免水洗）水剂/凝胶 |
| 2 | 主要有效成分 | 乙醇或异丙醇等，有效醇含量须符合GB 27950-2020要求（通常为60%~80%体积比） |
| 3 | 外观性状 | 透明或半透明液体/凝胶，无异物、无沉淀 |
| 4 | pH值 | 3.5~10.0（符合GB 27950-2020要求） |
| 5 | 杀灭微生物指标 | 须通过大肠埃希菌ATCC 8099、金黄色葡萄球菌ATCC 6538、白色念珠菌ATCC 10000定量杀菌试验，杀灭对数值≥3.00（卫生手消毒） |
| 6 | 铅、砷、汞限量要求 | 铅<10mg/kg、砷<2mg/kg、汞<1mg/kg |
| 7 | 卫生手消毒效果 | 按WS/T 313-2019方法，消毒后手上细菌菌落总数≤10 CFU/cm² |
| 8 | 毒理学安全性 | 多次完整皮肤刺激试验：无刺激或极轻刺激；皮肤变态反应试验：未见或极轻度致敏 急性经口毒性试验（实际无毒或低毒） 1项致突变试验（） |
| 9 | 禁用物质要求 | 手消毒剂配方中不得添加激素、抗生素、抗真菌药物及其同名原料成分[《中华人民共和国药典》 (2015年版)中列入消毒防腐类药品除外]和国家卫生健康主管部门规定的禁用物质。 |
| 10 | 护肤成分 | 须含护肤保湿成分（如甘油等），减少皮肤干燥 |
| 11 | 启用后有效期 | 须标注开瓶后使用有效期，符合GB 27950-2020要求 |
| 12 | 包装规格 | ____ml/瓶（由采购人根据需求填写），带按压泵头或翻盖设计 |
| 13 | 有效期 | ≥24个月（未开封） 不得少于12个月 |
| 14 | 标识 | 标签和说明书应标注产品有效期和产品启用后使用的有效期；产品说明书应注明注意事项应符合GB 27950-2020规定要求 |

品目四：一次性帽子

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 要求性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YY/T 1642-2019 | 一次性使用医用防护帽 | 产品标准 |
| 2 | GB 15979-2024 | 一次性使用卫生用品卫生标准 | 微生物标准 |
| 3 | GB 15982-2012 | 医院消毒卫生标准 | 卫生标准 |

2. 技术参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 无纺布（聚丙烯），透气、防水、无刺激性气味 |
| 2 | 结构 | 帽体+弹性松紧带（或系带），能完整包裹头发及耳部上方 |
| 3 | 断裂强力 | 纵向≥15N，横向≥10N（参考YY/T 1642-2019）防护帽主体材料的断裂强力应不小于40N。 |
| 4 | 抗渗水性 | 承受 1.67kPa（17cmH₂O）的静水压，不得渗漏 |
| 5 | 表面抗湿性 | 防护帽主体材料外表面沾水等级应不低于3级的要求。 |
| 6 | 抗合成血液穿透性 | 防护帽主体材料和接缝处的抗合成血液穿透性均应不低于1.75KPa |
| 7 | 过滤效率 | 防护帽材料及成品接缝处对非油性颗粒的过滤效率均应不小于70%。 |
| 8 | 抗静电性 | 防护帽的带电量应不大于0.6μC/件。 |
| 9 | 微生物指标 | 灭菌型：无菌；非灭菌型：细菌菌落总数≤200 CFU/g，真菌≤100 CFU/g，大肠菌群、绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌不得检出 |
| 10 | 环氧乙烷残留量 | 灭菌型（如采用EO灭菌）：≤10μg/g |
| 11 | 标志与使用说明 | 符合YY/T 1642-2019要求 |
| 12 | 尺寸 | 均码，帽围≥50cm，弹性松紧带拉伸后帽围≥60cm |
| 13 | 外观 | 表面平整、无破损、无污渍、无异味 |
| 14 | 包装规格 | ____顶/包（由采购人根据需求填写），独立包装或大包装 |
| 15 | 有效期 | ≥36个月 |

品目五：一次性医用外科口罩

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 要求性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YY 0469-2011 | 医用外科口罩 | 产品标准（强制性行标，现行有效） |
| 2 | YY 0469-2023 | 医用外科口罩 | 新版标准（已发布，2026-12-01实施后按新版标准执行） |
| 3 | GB 15982-2012 | 医院消毒卫生标准 | 卫生标准 |

2. 技术参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 口罩戴好后，能罩住口鼻至下颌。设计能分辨内外侧方向。三层结构：外层（阻水）+中层（熔喷过滤）+内层（吸湿），含可塑性鼻夹， 耳挂式连接处断裂强度总和均不应小于15N 绑带式连接处断裂强度总和不应小于15N，具体参照YY 0469-2023 |
| 2 | 细菌过滤效率（BFE） | ≥95%（按YY 0469-2011）；建议优先采购符合YY 0469-2023标准的产品（BFE≥98%） |
| 3 | 颗粒过滤效率（PFE） | ≥30%（按YY 0469-2011，0.5μm NaCl气溶胶）；建议优先符合YY 0469-2023（PFE≥80%） |
| 4 | 压力差通气阻力（ΔP） | ≤49 Pa/cm²（YY 0469-2011）；≤60 Pa/cm²（YY 0469-2023） |
| 5 | 合成血液穿透 | 2ml16kPa合成血液垂直喷射口罩内侧，无渗透 |
| 6 | 阻燃性能 | 口罩材料续燃时间≤5s |
| 7 | 微生物指标 | 灭菌型：无菌；非灭菌型：细菌菌落总数≤100 CFU/g（YY 0469-2011）/≤30 CFU/g（YY 0469-2023） |
| 8 | 鼻夹 | 可塑性金属鼻夹，长度≥8cm，弯折后不回弹 |
| 9 | 环氧乙烷残留量 | 灭菌型（如采用EO灭菌）：≤10μg/g |
| 10 | 皮肤刺激 | 原发刺激记分不应大于0.4 |
| 11 | 迟发型超敏反应 | 迟发型超敏反应应大于I级 |
| 12 | 尺寸 | 成人型：长≥17cm，宽≥14cm（展开状态） |
| 13 | 包装规格 | ____只/盒（由采购人根据需求填写），独立包装或盒装 |
| 14 | 标志与使用说明 | 符合符合YY 0469-2023要求 |
| 15 | 有效期 | ≥36个月 |

品目六：一次性检查手套

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 适用材质 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 10213-2025 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 天然橡胶/合成橡胶 | 2026-09-01实施 |
| 2 | GB 24788-2025 | 医用手套安全技术要求 | 所有材质 | 2028-06-01实施 |
| 3 | GB/T 16886系列 | 医疗器械生物学评价 | 所有材质 | 现行 |

2. 技术参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | 天然橡胶乳胶/丁腈橡胶/PVC（投标人须注明具体材质） |
| 2 | 尺寸 | XS/S/M/L/XL，各尺寸须符合对应标准规定的尺寸范围 |
| 3 | 不透水性 | 按标准规定方法检测，AQL≤1.5（或按GB/T 10213-2025/GB/T 24786-2025要求） |
| 4 | 拉伸性能 | 老化前拉伸强度及扯断伸长率须符合对应标准 |
| 5 | 粉末残留量 | 有粉手套：单面≤2mg/只，双面≤4mg/只（建议优先采购无粉型） |
| 6 | 蛋白质含量 | 天然乳胶手套水抽提蛋白质≤200μg/dm²（建议优先采购低蛋白型，≤50μg/dm²） |
| 7 | 生物相容性 | 细胞毒性≤1级、皮肤刺激：无刺激或极轻刺激、皮肤致敏：未见或极轻度致敏 |
| 8 | 外观 | 表面无穿孔、无杂质、无破损、颜色均匀 |
| 9 | 包装规格 | ____只/盒，____盒/箱（由采购人根据需求填写） |
| 10 | 有效期 | ≥36个月 |

品目七：一次性薄膜手套

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 要求性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YY/T 0613-2023 | 一次性使用聚乙烯检查手套 | PE |
| 2 | GB 15979-2024 | 一次性使用卫生用品卫生标准 | 微生物标准 |
| 3 | GB 15982-2012 | 医院消毒卫生标准 | 卫生标准 |
| 4 | GB/T 16886系列 | 医疗器械生物学评价 | 生物相容性 |

2. 技术参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材质 | PE（聚乙烯），无毒、无刺激性气味 |
| 2 | 结构 | 两层聚乙烯薄膜热合而成，五指型 |
| 3 | 规格尺寸 | 大/中/小号，各尺寸须符合YY/T 0613-2023规定（大：A≥145mm/B≥295mm；中：A≥135mm/B≥280mm；小：A≥120mm/B≥265mm） |
| 4 | 厚度 | ≥0.01mm，允差±15% |
| 5 | 拉伸强度 | ≥21MPa |
| 6 | 热合强度 | 手套周边热合紧密，无渗漏、无开裂 |
| 7 | 指套空间 | 不得有粘连现象 |
| 8 | 微生物指标 | 无菌 |
| 9 | 环氧乙烷残留量 | ≤10μg/g（如采用EO灭菌） |
| 10 | 生物相容性 | 细胞毒性≤1级、皮肤刺激：无刺激或极轻刺激、皮肤致敏：未见或极轻度致敏，符合GB/T 16886系列要求 |
| 11 | 外观 | 表面洁净、无污渍、无破洞、无褶皱、颜色均匀 |
| 12 | 包装规格 | ____只/包（由采购人根据需求填写） |
| 13 | 有效期 | ≥24个月 |

品目八：75%酒精

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 要求性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GB/T 26373-2020 | 醇类消毒剂卫生要求 | 产品标准 |
| 2 | WS/T 367-2016 | 医疗机构消毒技术规范 | 应用规范 |
| 3 | WS 628-2018 | 消毒产品卫生安全评价技术要求 | 安全评价 |
| 4 | 《中国药典》 | 乙醇 | 原料标准 |
| 5 | GB 15982-2012 | 医院消毒卫生标准 | 卫生标准 |

2. 技术参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主要有效成分 | 乙醇（ethyl alcohol）单方乙醇消毒液，不得添加其他消毒剂杀菌成分。 |
| 2 | 乙醇含量 | 70%~80%（体积比，20℃条件下）75%±1% |
| 3 | 原料等级 | 须使用药用级或食品级乙醇，严禁使用工业级乙醇 |
| 4 | 外观性状 | 无色透明液体，无异物、无沉淀 |
| 5 | 甲醇含量 | ≤0.1%（体积比），符合GB/T 26373-2020要求 |
| 6 | 杀灭微生物指标 | 须通过大肠埃希菌ATCC 8099、金黄色葡萄球菌ATCC 6538、杀灭对数值≥5.00，白色念珠菌ATCCATCC 10231定量杀菌试验，≥4.00 |
| 7 | 模拟现场/现场试验 | 须通过模拟现场试验或现场试验，杀灭对数值≥3.00 |
| 8 | 毒理学安全性 | 多次完整皮肤刺激试验：无刺激或极轻刺激 |
| 9 | 包装规格 | ____ml/瓶（由采购人根据需求填写），密封防挥发包装 |
| 10 | 有效期 | ≥24个月（密封状态）产品有效期应≥１２个月。 |
| 11 | 安全警示 | 标签须标注"易燃""远离火源"等警示语 |
| 12 | 标识、标签和说明书 | 有“原液使用，不宜稀释后使用”等符合GB/T 26373-2020要求 |

品目九：医用棉签

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 要求性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YY/T 0330-2015 | 医用脱脂棉 | 原材料标准 |
| 2 | YY/T 0587-2020 | 医用棉签 | 行业标准 |
| 3 | GB 15979-2024 | 一次性使用卫生用品卫生标准 | 微生物标准 |
| 4 | GB 15982-2012 | 医院消毒卫生标准 | 卫生标准 |
|  | T/CSBME 013-2019 | 一次性使用无菌医用棉签 | 团标 |

2. 技术参数

（1）无菌型医用棉签

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 棉头原料 | 医用脱脂棉，须符合YY/T 0330-2015要求（吸水量≥10s、白度≥80、无荧光物） |
| 2 | 棉签杆材质 | 竹杆/木杆/塑料杆（投标人须注明） |
| 3 | 棉头重量 | 按规格标注，偏差≤±10% |
| 4 | 棉头紧实度 | 棉头紧实、不松散、不掉絮 棉头的重量≥2g/百支 |
| 5 | 吸水性 | 剥离棉头的医用脱脂棉应 10s 沉于液面以下。剥离棉头的医用脱脂棉，每克试样的吸水量应不少于 5g。 |
| 6 | 无菌保证 | 灭菌型：无菌（SAL≤10⁻⁶） |
| 7 | 环氧乙烷残留量 | ≤10μg/g（如采用EO灭菌） |
| 8 | 微生物指标 | 无菌；致病菌不得检出 |
| 9 | 规格 | 长度____cm，棉头长度____cm（由采购人根据需求填写） |
| 10 | 包装 | 独立密封包装，____支/袋，____袋/包至少符合T/CSBME 013-2019一次性使用无菌医用棉签的要求 |
| 11 | 有效期 | ≥36个月 |

品目十：一次性防护垫单

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 要求性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YY/T 0855-2011 | 一次性使用医用检查垫单 | 医药行业标准 |
| 2 | GB 15979-2024 | 一次性使用卫生用品卫生标准 | 微生物标准 |
| 3 | GB 15982-2012 | 医院消毒卫生标准 | 卫生标准 |

2. 技术参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 结构 | 多层复合结构：上层无纺布（亲肤）+中间吸水芯体+下层PE膜（防水） |
| 2 | 尺寸 | ____cm×____cm（由采购人根据需求填写，常见规格：60×60cm、60×90cm、80×180cm等） |
| 3 | 纵向断裂强度 | ≥10N（参考企业注册标准） |
| 4 | 吸水性 | 吸水速度≤30s，吸水量≥产品自重____倍 |
| 5 | 防水性能 | 下层PE膜无渗漏，液体不渗透至底面 |
| 6 | 微生物指标 | 灭菌型：无菌，环氧乙烷灭菌残留≤10 μg/g；非灭菌型：细菌菌落总数≤200 CFU/g，真菌≤100 CFU/g，致病菌不得检出 |
| 7 | 生物相容性 | 细胞毒性、皮肤刺激、迟发型致敏试验合格，对皮肤无刺激、无致敏。 |
| 8 | 外观 | 表面平整、无破损、无污渍、无异味 |
| 9 | 包装规格 | ____片/包（由采购人根据需求填写） |
| 10 | 有效期 | ≥36个月 |

品目十一：医用抗菌洗手液

1. 执行标准

| 序号 | 标准编号 | 标准名称 | 要求性质 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS/T 650-2019 | 抗菌和抑菌效果评价方法 | 效果评价 |
| 2 | WS/T 313-2019 | 医务人员手卫生规范 | 应用规范 |
| 3 | WS 628-2018 | 消毒产品卫生安全评价技术要求 | 安全评价 |
| 4 | GB 15982-2012 | 医院消毒卫生标准 | 卫生标准 |
| 5 | GB38456-2020 | 《抗菌和抑菌洗剂卫生要求》 | 卫生标准 |

2. 技术参数

| 序号 | 参数项目 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品类型 | 抗菌洗手液（消字号） |
| 2 | 主要有效成分 | 须明确标注抗菌有效成分及含量（如对氯间二甲苯酚PCMX、葡萄糖酸氯己定、苯扎氯铵等）禁止添加三氯生 |
| 3 | 外观性状 | 均匀液体或凝胶，无分层、无沉淀、无异物 |
| 4 | pH值 | 4.0~10.0（符合GB 19877.1-2005） |
| 5 | 重金属限量 | 铅≤10mg/kg、砷≤2mg/kg、汞≤1mg/kg（符合GB 19877.1-2005） |
| 6 | 微生物指标 | 菌落总数≤1000 CFU/mL（非灭菌型），致病菌不得检出 |
| 7 | 抗菌率 | ≥90%（抗菌型，按GB 19877.1-2005规定方法检测） |
| 8 | 稳定性 | 有效期内在规定储存条件下性状、有效成分含量无明显变化 |
| 9 | 毒理学安全性 | 多次完整皮肤刺激试验：无刺激或极轻刺激 |
| 10 | 包装规格 | ____ml/瓶（由采购人根据需求填写），带按压泵头 |
| 11 | 有效期 | ≥24个月 |